Testo LabVIEW™ Bibliothek

für Testo IR-Kamera

testo 885

testo 890

Version 1.0

11.11.2015

LabVIEW™ ist eine Software der Firma National Instrument

Inhalt

Version 1.0 (11.11.2015)	3

Funktionsumfang der Testo LabVIEW Bibliothek	4

Unterstützte Infrarot Kameras	4

Unterstützte Betriebssysteme	5

Unterstützte LabVIEW Versionen	5

Benötigte Software	5

Installation der Testo LabVIEW Bibliothek	5

Dokumentation der Funktionsaufrufe	5

Funktionsumfang der Testo LabVIEW Bibliothek	6

SubVI_GetCamDevices.vi	6

SubVI_OpenCam.vi	6

SubVI_GetEmissivity.vi	6

SubVI_SetEmissivity.vi	6

SubVI_GetHumidity.vi	7

SubVI_SetHumidity.vi	7

SubVI_GetNumMeasRanges.vi	7

SubVI_GetMeasurementRange.vi	7

SubVI_SetMeasurementRange.vi	7

SubVI_GetReflectedTemperature.vi	9

SubVI_SetReflectedTemeperature.vi	9

SubVI_GetAtmosphereCorrection.vi	9

SubVI_ SetAtmosphereCorrection.vi	9

SubVI_CaptureIr.vi	10

SubVI_CaptureVIS.vi	12

SubVI_Get2DTemperatureArray.vi	12

SubVI_RGBConvertTo1DArray.vi	13

ubVI_StopStreamIR.vi	13

SubVI_StopStreamVIS.vi	13

Beispiele	14

1. Beispiel Main IRVision	14

Gruppe Start	14

Gruppe Statusanzeige	14

Gruppe Parameter	15

Gruppe IR Image	15

2. Beispiel VISImage	16

Verbindungsstatus	16

Gruppe Start	16

Gruppe VIS Image	16

3. Beispiel 3DSurface	17

Verbindungsstatus	17

Gruppe Start	17

Temperature Array	17

4. Beispiel GetSetParameter	18

Verbindungsstatus	18

Gruppe Start	18

Wichtige Hinweise	19

Kommunikation mit mehreren Kameras	19

# Version 1.0 (11.11.2015)

Erste Version

# Funktionsumfang der Testo LabVIEW Bibliothek

Die Bibliothek ermöglicht LabVIEW Programmen mit den unterstützten Testo Infrarot Kameras t890 und t885 zu kommunizieren. Sie erlaubt das Auslesen und Setzen von Parametern. Weiter ermöglicht sie das Auslesen des VIS- sowie des IR- Bildes und den dazugehörenden Temperaturwerte. Zur Verwendung benötigen Sie auf dem PC eine installierte LabVIEW Entwicklungsumgebung.

Im Lieferumfang enthalten sind:

- Die Testo Toolbox für die unterstützten Geräte.

- VI Dateien, die die bereitgestellten Funktionen für die direkte Verwendung in LabVIEW einbinden.

- Eine VI Datei mit GUI, die den gesamten Funktionsumfang, der durch die Bibliothek bereitgestellten Funktionen verwendet, um die Kamera anzusteuern und das IR Bild auszulesen bzw. darzustellen.

- Drei VI Demo Dateien, in welcher die Verwendung der einzelnen VI-Funktionen beispielhaft implementiert sind.

- Diese Dokumentation, welche den Funktionsumfang der LabVIEW Bibliothek beschreibt.

# Unterstützte Infrarot Kameras

Folgende IR Kameras werden unterstützt:

- t885

- t890

Die IR Kameras werden über USB an den PC angeschlossen. Für die Ansteuerung ist die Installation der korrekten USB Treiber zwingend notwendig.

# Unterstützte Betriebssysteme

Es werden folgende Betriebssysteme unterstützt:

- Microsoft Windows 7 (mindestens SP1), 32 und 64 Bit

- Microsoft Windows 8, 8.1, 32 und 64 Bit

## Unterstützte LabVIEW Versionen

Es werden folgende LabVIEW 32-Bit Versionen unterstützt:

- LabVIEW 2011 SP1

- LabVIEW 2012 SP1

- LabVIEW 2013 SP1

- LabVIEW 2014 SP1

## Benötigte Software

Microsoft Visual Studio 2013 oder Microsoft Visual C++ Redistributable-Paket für Visual Studio 2013 (https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=40784)

testo IRSoft 3.8 oder höher

(http://www.testo.com/irsoft )

## Installation der Testo LabVIEW Bibliothek

Für die Installation ist das mitgelieferte Setup auszuführen.

## Dokumentation der Funktionsaufrufe

Die Aufrufe der Testo LabVIEW Bibliothek sind in der Datei LabVIEW_cwrapper_1_0_0.dll enthalten und als C-Schnittstelle implementiert. Für die relevanten Funktionen sind jeweils .vi Dateien vorhanden, welche die Aufrufe innerhalb von LabVIEW bereitstellen.

# Funktionsumfang der Testo LabVIEW Bibliothek

## SubVI_GetCamDevices.vi

Diese Funktion prüft, welche Kameras an den PC angeschlossen sind. Es wird die Anzahl, ein Array mit den Seriennummern und ein Array mit den Bezeichnungen der Kameras zurückgegeben. Des Weiteren kann ein Fehlercode ausgelesen werden. Diese Werte können, wie in den Beispielen demonstriert, verwendet werden, um eine Verbindung zu einer bestimmten Kamera aufzubauen.

| Symbol | Parameter | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | u32NumberOfCameras [out] | U32 | Anzahl der angeschlossenen Kameras |
|  | au32CameraSerials [out] | U32 1D-Array | Array mit den Seriennummern der angeschlossenen Kameras |
|  | strCameraDeviceType [out] | String 1D-Array | Array mit den Kamera Bezeichnungen |
|  | U8Error [out] | U8 | Fehlercode der Funktion 0: Erfolg 1: Fehler 2: keine Kamera angeschlossen |

## SubVI_OpenCam.vi

Diese Funktion öffnet eine Verbindung zu einer Kamera, welche durch die übergebene Seriennummer definiert ist. Die Verbindung wird automatisch durch das Verbinden mit einer anderen Kamera oder durch das Beenden des Programms getrennt.

| Symbol | Parameter | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | u32SerialNumber [in] | U32 | Seriennummer der Kamera zu der eine Verbindung geöffnet werden soll |
|  | U8Error [out] | U8 | Fehlercode der Funktion 0: Erfolg 1: Fehler |

## SubVI_GetEmissivity.vi

Diese Funktion liest den in der Kamera aktuell eingestellten Wert des Emissionsgrades aus.

| Symbol | Parameter | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | fEmissivity [out] | SGL | Aktuell eingestellter Emissionsgrad |
|  | U8Error [out] | U8 | Fehlercode der Funktion 0: Erfolg 1: Fehler |

## SubVI_SetEmissivity.vi

Diese Funktion setzt den Emissionsgrad der Kamera auf den durch die Funktion übergebenen Wert.

| Symbol | Parameter | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | fEmissivity [in] | SGL | Wert des Emissionsgrades, der eingestellt werden soll |
|  | U8Error [out] | U8 | Fehlercode der Funktion 0: Erfolg 1: Fehler |

## SubVI_GetHumidity.vi

Diese Funktion liest den in der Kamera aktuell eingestellten Wert der Luftfeuchtigkeit aus.

| Symbol | Parameter | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | fHumidiy [out] | SGL | Aktuell eingestellte Luftfeuchtigkeit |
|  | U8Error [out] | U8 | Fehlercode der Funktion 0: Erfolg 1: Fehler |

## SubVI_SetHumidity.vi

Diese Funktion setzt den Wert der Luftfeuchtigkeit auf den durch die Funktion übergebenen Wert.

| Symbol | Parameter | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | fHumidity [in] | SGL | Wert der Luftfeuchtigkeit, der eingestellt werden soll |
|  | U8Error [out] | U8 | Fehlercode der Funktion 0: Erfolg 1: Fehler |

## SubVI_GetNumMeasRanges.vi

Diese Funktion ermittelt die Anzahl an auswählbaren Messbereichen. Für die Auswahl eines bestimmten Messbereichs ist die Funktion SetMeasurementRange.vi zu verwenden, die als Eingangswert einen Messbereichsindex < U32NumOfMeasRanges-1 erwartet.

| Symbol | Parameter | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | U32NumMeasRanges [out] | U32 | Anzahl wählbarer Messbereiche |
|  | U8Error [out] | U8 | Fehlercode der Funktion 0: Erfolg 1: Fehler |

## SubVI_GetMeasurementRange.vi

Diese Funktion liest den Index des aktuell eingestellten Messbereichs aus.

| Symbol | Parameter | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | u32MeasRangeIndex [out] | U32 | Index des aktuell Messbereichs |
|  | U8Error [out] | U8 | Fehlercode der Funktion 0: Erfolg 1: Fehler |

## SubVI_SetMeasurementRange.vi

Diese Funktion wählt den Messbereich aus, der verwendet werden soll. Dies erfolgt durch die Übergabe des Index des Messbereichs. Wie viele und welche Messbereiche ausgewählt werden können, geht aus der Funktion SubVI_GetNrOfMeasRanges.vi. hervor.

| Symbol | Parameter | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | U32MeasRangeIndex [in] | SGL | Index des Messbereichs, der verwendet werden soll |
|  | U8Error [out] | U8 | Fehlercode der Funktion 0: Erfolg 1: Fehler |

## SubVI_GetReflectedTemperature.vi

Diese Funktion liest den in der Kamera aktuell eingestellten Wert der reflektierten Temperatur aus.

| Symbol | Parameter | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | fReflectedTemp [out] | SGL | Aktuell eingestellte reflektierte Temperatur |
|  | U8Error [out] | U8 | Fehlercode der Funktion 0: Erfolg 1: Fehler |

## SubVI_SetReflectedTemeperature.vi

Diese Funktion setzt den Wert der reflektierten Temperatur auf den durch die Funktion übergebenen Wert.

| Symbol | Parameter | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | fReflectedTemp [in] | SGL | Wert der reflektierten Temperatur, der eingestellt werden soll |
|  | U8Error [out] | U8 | Fehlercode der Funktion 0: Erfolg 1: Fehler |

## SubVI_GetAtmosphereCorrection.vi

Diese Funktion liest den eingestellten Status des Atmosphärenkorrekturwertes aus.

| Symbol | Parameter | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | bAtmosCorrEnable [out] | Boolean | Status der Atmosphärenkorrektur: TRUE, falls ein- FALSE, falls ausgeschaltet |
|  | U8Error [out] | U8 | Fehlercode der Funktion 0: Erfolg 1: Fehler |

## SubVI_ SetAtmosphereCorrection.vi

Diese Funktion setzt den Status des Atmosphärenkorrekturwertes.

| Symbol | Parameter | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | u8AtmosCorrEnable [in] | U8 | Status der Atmosphärenkorrektur: 1 falls eingeschaltet werden soll, 0 falls ausgeschaltet werden soll |
|  | U8Error [out] | U8 | Fehlercode der Funktion 0: Erfolg 1: Fehler |

## SubVI_CaptureIr.vi

Diese Funktion liest die durch die Kamera aufgenommenen IR-Bilder aus. Hierzu werden der Schnittstelle drei Pointer auf allokierte U8 1D-Arrays übergeben, in welche die RGB-Werte des IR-Bildes gespeichert werden. Unter Verwendung des RGB-Konverters kann hieraus das IR-Bild dargestellt werden (siehe Beispiel ExampleVI_3DSurface.vi). Die Wahl der Farbpalette erfolgt durch den Parameter u8PaletteType, der dem Index der gewählten Farbpalette entspricht:

| Index | Bezeichnung Farbpalette |
| --- | --- |
| 1 | Iron |
| 2 | Rainbow |
| 3 | BlueRed |
| 4 | Testo |
| 5 | Sepia |
| 6 | Dewpoint |
| 7 | RainbowHC |

Die Wahl der Farbpalette bezieht sich nur auf die Darstellung des Bildes in LabVIEW und hat somit keinen Einfluss auf die Darstellung des Bildes in der Kamera. 
Des Weiteren wird der Funktion ein SGL 1D-Array übergeben, in das die für das ausgelesene Bild gemessenen Temperaturwerte abgelegt werden. Auslesen lassen sich die Temperaturwerte am Ausgang über ein SGL 2D-Array.

ACHTUNG: Dieses VI darf nicht parallel zu SubVI_Get2DTemperatureArray.vi ausgeführt werden.

| Symbol | Parameter | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | au8ChannelB [in] | U8 1D-Array | Allokiertes 1D-Array für den B-Kanal des IR-Bildes |
|  | au 8ChannelG [in] | U8 1D-Array | Allokiertes 1D-Array für den G-Kanal des IR-Bildes |
|  | au8ChannelR [in] | U8 1D-Array | Allokiertes 1D-Array für den R-Kanal des IR-Bildes |
|  | af1DTempMat [in] | SGL 1D-Array | Allokiertes Buffer-1D-Array für die Temperaturwerte des IR-Bildes |
|  | u8PaletteType [in] | U8 | Index der ausgewählten Farbpalette, die zur Berechnung des IR-Bildes verwendet werden soll. Dies hat keinen Einfluss auf die Darstellung des Bildes in der Kamera, sondern beeinflusst lediglich die Darstellung in LabVIEW. |
|  | au8ChannelB [out] | U8 1D-Array | 1D-Array mit den Werten des B-Kanals des IR-Bildes |
|  | au8ChannelG [out] | U8 1D-Array | 1D-Array mit den Werten des G-Kanals des IR-Bildes |
|  | au8ChannelR [out] | U8 1D-Array | 1D-Array mit den Werten des R-Kanals des IR-Bildes |
|  | af2DTempMat [out] | SGL 2D-Array | 2D-Array mit den Temperaturwerten für jedes Pixel des IR-Bildes |
|  | i32Heigth [out] | I32 | Höhe des IR Bildes |
|  | i32Width [out] | I32 | Breite des IR Bildes |
|  | U8Error [out] | U8 | Fehlercode der Funktion 0: Erfolg 1: Fehler |

## SubVI_CaptureVIS.vi

Diese Funktion liest die von der Kamera aufgenommenen VIS-Bilder aus. Hierzu wird der Schnittstelle jeweils ein Pointer auf drei allokierte U8 1D-Arrays übergeben, in welche die RGB-Werte des VIS-Bildes gespeichert werden. Unter Verwendung des RGB-Konverters kann hieraus das VIS-Bild dargestellt werden (siehe Beispiel ExampleVI_VISImage.vi).

| Symbol | Parameter | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | au8ChannelB [in] | U8 1D-Array | Allokiertes 1D-Array für den B-Kanal des VIS-Bildes |
|  | au8ChannelG [in] | U8 1D-Array | Allokiertes 1D-Array für den G-Kanal des VIS-Bildes |
|  | au8ChannelR [in] | U8 1D-Array | Allokiertes 1D-Array für den R-Kanal des VIS-Bildes |
|  | au8ChannelB [out] | U8 1D-Array | 1D-Array mit den Werten des B-Kanals des VIS-Bildes |
|  | au8ChannelG [out] | U8 1D-Array | 1D-Array mit den Werten des G-Kanals des VIS-Bildes |
|  | au8ChannelR [out] | U8 1D-Array | 1D-Array mit den Werten des R-Kanals des VIS-Bildes |
|  | i32VisHeigth [out] | I32 | Höhe des VIS Bildes |
|  | i32VisWidth [out] | I32 | Breite des VIS Bildes |
|  | u8Error [out] | U8 | Fehlercode der Funktion 0: Erfolg 1: Fehler |

## SubVI_Get2DTemperatureArray.vi

Diese Funktion liest die durch die Kamera aufgenommenen 2D Temperatur Matrix aus. Hierzu wird der Schnittstelle ein allokiertes SGL 1D-Array übergeben, in das die Werte gespeichert werden. Am Ausgang lassen sich die ermittelten Temperaturwerte als 2D Array auslesen. Weiter wird die aktuelle Zeilen- sowie Spaltenanzahl des 2D Temperaturarrays zurückgegeben.

ACHTUNG: Dieses VI darf nicht parallel zu SubVI_CaptureIrImage.vi ausgeführt werden. Falls sowohl das IR-Bild als auch die Temperaturmatrix ausgelesen werden soll, muss das SubVI_CaptureIrImage.vi verwendet werden.

| Symbol | Parameter | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | af1DTempMat [in] | SGL 1D-Array | Allokiertes 1D-Buffer-Array für die Temperatur Werte. |
|  | af2DTempMat [out] | SGL 2D-Array | 2D-Array mit den Temperaturwerten des aktuellen Bildes |
|  | i32Heigth [out] | I32 | Zeilenanzahl der 2D Temperaturmatrix |
|  | i32Width [out] | I32 | Spaltenanzahl der 2D Temperaturmatrix |
|  | u8Error [out] | U8 | Fehlercode der Funktion 0: Erfolg 1: Fehler |

## SubVI_RGBConvertTo1DArray.vi

Diese Funktion erstellt aus einzelnen R-, G-, B- 1D Arrays ein einzelnes RGB 1D Array, das für die Darstellung der aufgenommenen Bilder verwendet wird. Die Verwendung dieser Funktion ist in den Beispielen ersichtlich.

| Symbol | Parameter | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | au8ChannelB [in] | U8 1D-Array | 1D-Array das den B-Kanal Bildes enthält |
|  | au8ChannelG [in] | U8 1D-Array | 1D-Array das den G-Kanal Bildes enthält |
|  | au8ChannelR [in] | U8 1D-Array | 1D-Array das den R-Kanal Bildes enthält |
|  | au8SerializedImage [in] | U8 1D-Array | Allokiertes 1D Array für das zu konvertierende RGB 1D Bild |
|  | i32PixelAmount [in] | I32 | Gesamtanzahl der Pixel des Bildes, Breite mal Höhe |
|  | au8SerializedImage [out] | U8 1D-Array | 1D Array mit konvertiertem RGB Bild |

## ubVI_StopStreamIR.vi

Diese Funktion stoppt das Streaming von IR-Bildern. In Kombination mit dem VI CaptureIRImage.vi ermöglicht es die effektive Aufnahme von Einzelbildern ohne Verzögerungen, die durch die Zwischenspeicherung vorangegangener Bilder hervorgerufen werden. Die Verwendung dieses VI ist im Beispiel Example_3DSurface.vi ersichtlich.

ACHTUNG: Diese Funktion nur bei Aufnahme von Einzelbildern verwenden.

| Symbol | Parameter | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | U8Error [out] | U8 | Fehlercode der Funktion 0: Erfolg 1: Fehler |

## SubVI_StopStreamVIS.vi

Diese Funktion stoppt das Streaming von VIS-Bildern. In Kombination mit CaptureVISImage.vi ermöglicht es die effektive Aufnahme von Einzelbildern ohne Verzögerungen, die durch die Zwischenspeicherung vorangegangener Bilder hervorgerufen werden. Die Verwendung dieses VI ist im Beispiel Example_VISImage.vi ersichtlich.

ACHTUNG: Diese Funktion nur bei Aufnahme von Einzelbildern verwenden.

| Symbol | Parameter | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | U8Error [out] | U8 | Fehlercode der Funktion 0: Erfolg 1: Fehler |

# Beispiele

## 1. Beispiel Main IRVision

In diesem Beispiel werden alle bereitgestellten Funktionen zur Kamerasteuerung verwendet. Es lassen sich Parameter setzen, abfragen und das IR-Bild auslesen. Die Oberfläche ist in drei Bereiche aufgeteilt, auf die im Folgenden eingegangen wird.

### Gruppe Start

#### Kamera Auswahl

Im Kombinationsfeld werden alle angeschlossenen Kameras mit Ihren Seriennummern und Bezeichnungen aufgelistet. Hier wird festgelegt, welche Kamera verwendet werden soll. Bei Programmstart ist die erste Kamera der Liste dargestellt.

#### CONNECT – Verbindungsaufbau

Öffnet eine Verbindung zur gewählten Kamera.

#### STREAM – Übertagung/Wiedergabe

Startet den Echtzeitstream der IR-Bilder.

#### STOP - Stream beenden

Mit Drücken der Stop-Schaltfläche wird der Stream beendet. Das zuletzt übertragene Bild bleibt in der Anzeige erhalten.

#### SAVE – Ansicht speichern

Speichert das aktuelle IR-Bild als JPG-Datei.

#### EXIT – Modus beenden

Beendet die Anwendung.

### Gruppe Statusanzeige

- CONNECTION

Zeigt den Status der Verbindung an. Besteht eine Verbindung, leuchtet die Anzeige grün.

- STREAM

Zeigt den Status des Streams an. Ist das Streaming aktiv wird leuchtet die Anzeige grün.

### Gruppe Parameter

Es werden die Parameter der Kamera angezeigt, welche geändert werden können. Bei Programmstart werden die aktuellen eingestellten Parameterwerte der Kamera ausgelesen. Nähere Information zu den einzelnen Parametern und deren Einstellmöglichkeiten finden Sie im Handbuch Ihrer Kamera.

Hinweis: Einige Parameter benötigen Zeit, um sich den Änderungsvorgaben anzupassen. Währenddessen werden keine weiteren IR-Bilder ausgelesen. Auch die Kamerabedienung ist dann nur eingeschränkt möglich.

### Gruppe IR Image

Es enthält die Parameter des IR-Bildes. Die Farbpalette kann über das entsprechende Kombinationsfeld ausgewählt werden. Nähere Hinweise zu den einzelnen Farbpaletten finden Sie im Handbuch Ihrer Kamera.

## 2. Beispiel VISImage

Dieses Beispiel zeigt, wie sich das VIS-Bild auslesen und darstellen lässt.

### Verbindungsstatus

Die Anzeige leuchtet bei bestehender Verbindung in hellem Grün auf.

### Gruppe Start

#### Kamera Auswahl

Im Kombinationsfeld werden alle angeschlossenen Kameras mit Ihren Seriennummern und Bezeichnungen aufgelistet. Hier wird festgelegt, welche Kamera verwendet werden soll. Bei Programmstart wird die erste Kamera der Liste ausgewählt.

#### CONNECT – Verbindungsaufbau

Öffnet eine Verbindung zur gewählten Kamera.

#### GETIMAGE

Liest Daten des aktuellen VIS Bildes aus und stellt dieses im Anzeigebereich dar.

#### EXIT – Modus beenden

Beendet die Anwendung.

### Gruppe VIS Image

Angabe der Abmessungen des VIS-Bildes in Pixeln.

## 3. Beispiel 3DSurface

In dem Beispiel wird exemplarisch gezeigt, wie sich die über die Kamera ausgelesenen Temperaturwerte weiterverarbeiten lassen, um diese mittels LabVIEWs 3DMesh als 3D-Plot darzustellen.

### Verbindungsstatus

Die Anzeige leuchtet bei bestehender Verbindung in hellem Grün auf.

### Gruppe Start

#### Kamera Auswahl

Im Kombinationsfeld werden alle angeschlossenen Kameras mit Ihren Seriennummern und Bezeichnungen aufgelistet. Hier wird festgelegt, welche Kamera verwendet werden soll. Bei Programmstart wird die erste Kamera der Liste ausgewählt.

#### CONNECT – Verbindungsaufbau

Öffnet eine Verbindung zur gewählten Kamera.

#### GETIMAGE

Liest Daten des aktuellen IR-Bildes aus und stellt dieses im Anzeigebereich dar.

#### EXIT – Modus beenden

Beendet die Anwendung.

#### 3D Mesh-Anzeige

Die Temperaturwerte werden mittels LabVIEWs 3DMesh als 3D-Plot dargestellt. Die Temperaturwerte sind auf der z-Achse aufgetragen.

### Temperature Array

Das Temperatur-Array zeigt einen Teil der aus der Kamera ausgelesenen Temperaturwerte in einer Matrix an. Diese Werte dienen als Grundlage für den 3D-Plot. Mit den linken Reitern lässt sich an die gewünschte Stelle (x, y) der Matrix springen. Der zugehörige Temperaturwert wird in der linken oberen Ecke der Matrix dargestellt.

## 4. Beispiel GetSetParameter

Dieses einfache Beispiel zeigt, wie die Parameter der Kamera abgerufen und gesetzt werden können.

### Verbindungsstatus

Die Anzeige leuchtet bei bestehender Verbindung in hellem Grün auf.

### Gruppe Start

#### Kamera Auswahl

Im Kombinationsfeld werden alle angeschlossenen Kameras mit Ihren Seriennummern und Bezeichnungen aufgelistet. Hier wird festgelegt, welche Kamera verwendet werden soll. Bei Programmstart wird die erste Kamera der Liste ausgewählt.

#### CONNECT – Verbindungsaufbau

Öffnet eine Verbindung zur gewählten Kamera.

#### EXIT – Modus beenden

Beendet die Anwendung.

# Wichtige Hinweise

## Kommunikation mit mehreren Kameras

Bei der Verwendung der mitgelieferten VI sollte zu jedem Zeitpunkt sichergestellt werden, dass nur mit einer Kamera kommuniziert wird. Die parallele Kommunikation mit mehreren Kameras wird nicht unterstützt.